石家庄装备制造学校

采购自动体外除颤仪(AED）比价公告

为保障校园师生生命安全，提升校园应急救护能力，我校拟以公开比价方式采购自动体外除颤仪（AED）,欢迎符合资格条件的供应商参与报价。

- 项目基本情况

- 项目名称：石家庄装备制造学校自动体外除颤仪（AED）采购项目

- 采购人：石家庄装备制造学校

- 采购方式：比价

- 预算金额：37500元（此为最高限价，报价超限价视为无效）

- 采购内容：

- 自动体外除颤仪（AED） ：3台

- 标配配件：原装电极片、锂电池、便携箱、安装支架等

- 配套服务：设备安装调试、原厂操作培训、质保服务等

- 供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照。

- 具备医疗器械经营许可证（制造商需提供医疗器械生产许可证与经营许可证）。

- 具有履行合同所必备的设备、专业技术能力及完善的售后服务体系。

- 所投产品具备有效的医疗器械注册证。

- 参加采购活动前3年内，经营活动中无违法记录。

- 本项目不接受联合体报价。

- AED技术参数要求

（一）、技术参数

1. 物理规格/性能：

1.1 整机重量（含电池）≤1.9Kg。

1.2 设备具备便携把手。

1.3 设备使用寿命≥10年。主机质保期不低于60个月。

1.4 工作温度范围：-5ºC～50ºC；工作湿度范围：5%～95%，非冷凝；工作大气压范围：57.0 kPa～106.2 kPa(-381m～4575m)。

1.5 抗震功能：设备6面均可承受≥1.5m高度跌落冲击。

1.6 防尘防水级别：≥IP55。

1.7 设备表面可使用酒精类、双氧水、异丙醇、次氯酸钠等清洁剂进行清洁及消毒。

1.8 支持车载，直升机和固定翼飞机环境使用。

2. 除颤性能：

2.1 除颤技术：采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数能根据病人阻抗自动补偿。

▲2.2 除颤能量：设备最高除颤能量≥360J

2.3 开盖即开机，从开机至200J放电准备就绪＜7s。

2.4 可一键切换成人/儿童患者类型。

2.5 抗干扰提示：具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出语音提示施救者。

2.6 为保证评测结果客观，设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量≥6个。

3. 除颤电极片：

3.1 电极片有效期：≥60个月，外包装上需有明确效期参数标识。

3.2 在待机状态，电极片与主机预先连接，提高抢救效率。

▲3.3 配套成人电极片也支持儿童模式下使用。

4. 电池：

4.1 单块电池有效期≥5年。

4.2 满电状态下至少可支持350次200J除颤治疗。

4.3 低电量状态下至少还可工作30分钟以及10次200J除颤充放电。

4.4 提供≥4000mAh一次性免维护电池。

5. 操作：

5.1 设备主机操作面板上的操作按键数量≤3个。

5.2 具有中英文双语语音播报，可一键快速切换中英文。

▲5.3 设备可根据环境噪音强度自动调节语音提示音量，适应嘈杂环境下使用。

6. 数据传输和存储：

6.1 设备内部可储存至少4000份自检报告。

6.2 具备录音功能，可保存≥60分钟抢救现场录音。

6.3 可存储至少5小时的ECG波形数据

6.4 可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（包括急救时间、CPR持续时间、放电次数、除颤能量等）。

7. 设备维护与自检：

7.1 具备自检功能：具有开机自检，每日、每月、每季度自检功能。

7.2 自检内容包括控制模块、电极片失效日期、治疗模块、电源模块、1J 冲放电、360J 充放电、喇叭等多项检测。

7.3 状态指示：通过自检结果显示设备状态，方便巡检机器状态。

7.4 具有电极片连接状态和有效期自检功能，临近过期报警提示。

8. AED单台标准配置要求：

8.1 AED主机，1台

8.2 成人除颤电极片，1副

8.3 电池1个

8.4 中文使用说明书，1 套

8.5 中文操作流程卡，1 套

8.6 壁挂箱1个

8.7 CPR流程图1套

（二）售后服务要求：

2.1  同一品牌的授权经营许可。

2.2 免费安装、免费维护、免费培训（全年不限次数的专业急救知识培训）。

2.3 免费赠送急救药箱（按照1：1配置，并定期更换有效期的物品）。

2.4 免费提供训练用AED机器（随时提供，用时提前申请，用后归还）

- 合作要求

- 供货期：供应商收到比价结果通知后3日内完成供货、安装、调试并验收。

- 交货地点：石家庄装备制造学校校园内指定位置。

- 培训服务：提供学校要求次数的培训服务。

- 付款方式：设备验收合格后7日内，学校支付货款。

- 报价文件要求

- 报价单（含单价、总价、税费等，格式自拟）。

- 营业执照、医疗器械经营许可证、法人身份证复印件。

- 产品医疗器械注册证、技术参数响应表。

- 售后服务方案、培训方案。

- 所有文件加盖公章，纸质文件1份，密封提交。

- 报价文件提交

- 提交时间：公告发出后三个工作日内。

- 提交地点:石家庄装备制造学校医务室。

- 评审与成交

3.1学校成立比价小组，对资质、技术、价格、服务综合评审。

3.2成交原则：符合采购要求、质量服务相等且报价最低者中标。

3.3结果在学校官网上公示7日，无异议后确定供货商。

- 其他说明

- 报价为一次性不可变更报价，包含所有费用。

- 虚假响应、资料不全者，取消资格。

- 本公告最终解释权归石家庄装备制造学校所有。